全自动血细胞分析仪参数

- ▲检测原理：采用荧光染色、流式细胞计数法、液压聚焦阻抗法、SLS-血红蛋白法；

- ▲白细胞计数：采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰；

- 检测项目（可报告参数）：≥35项血液报告参数，≥6项体液报告参数；

- 检测速度：全血血常规五分类速度≥70T/h，低值白细胞检测≥50T/h，常见体液检测≥30T/h；

- ▲需血量：BC+DIFF静脉全血≤25ul，CBC+DIFF+RET≤33ul；

- 低值白细胞检测：2倍计数，当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加2倍，结果更准确、可靠；

- 预稀释模式：支持稀释液自动配液，支持稀释比例微量血1：7 稀释液；

- 检测样本：静脉血、微量血、预稀释、体液；

- 血小板计数：具备两种方法进行血小板的定量计数，阻抗法PLT-I和光学法PLT-O，且对应方法学均可提供相应校准品进行校准；

- 网织红细胞检测功能（Ret）：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类；

- 网织红细胞血红蛋白功能（Ret-he）：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数；

- ▲准确度：WBC 检测范围内允许偏差不超过±4.5%，RBC检测范围内允许偏差不超过±2%，HGB 检测范围内允许偏差不超过±2%，HCT 检测范围内允许偏差不超过±3%，PLT 检测范围内允许偏差不超过±7%；

- ▲最低检测限要求：WBC 0.01 x 103/μL，RBC 0.01x 106/μL，HGB 0.0g/dL，PLT 1x 103/μL；

- 血液质控品：具有原厂配套的高、中、低三水平的血液质控品，并通过 NMPA 注册；

- 体液质控品：具有原厂原厂配套的高、低两个水平的质控品，并通过 NMPA 注册；

- ▲校准品：定期提供原厂配套的，并通过 NMPA 注册的校准品。一支校准品可校准项目包含 RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、MCHC、MCH 等；

- 实时网络通讯系统：提供实时在线网络质控功能，通过室内质控实现实时的室间质评，确保实验室的结果质量达到国际质量水准。

- 自动复检：支持3R自动复检，完善检测流程，缩短TAT，减少人工干预、降低镜检率；

全自动凝血分析仪参数

- 全中文操作系统，仪器主机内装置有≥10英寸的彩色触摸显示屏+IPU(信息处理单元)，不需要额外装置平板显示屏操作；

- ▲检测项目：满足常规凝血PT、APTT、FIB、TT、DD、FDP、AT-III以及VIII因子、肝素项目的检测，且所有检测项目试剂可提供NMPA注册的配套适用机型的试剂；

- 检测针、样本针各自独立，样本针标配盖帽穿刺功能，生物安全性更高；

- ▲检测原理：仪器应具备光学凝固法、免疫法和显色法检测原理，满足不同项目的检测需求，凝固法项目原理采用光学法；

5、采用全自动进样架方式进样，样品位≥50个，连续循环进样；

6、▲试剂位检测需求：试剂位≥30个，其中试剂冷藏位≥25个，常温试剂位≥5个，试剂位具有倾斜设计，减少试剂死腔量浪费。试剂针具备加热功能；

7、反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥300个，可自动连续排列；

8、仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法；

9、急诊位优先设计，拥有单管急诊和整架急诊两种模式可以选择使用；

10、溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本；

11、▲供不少于4个检测波长（405nm,575nm,660nm,800nm），当遇到溶血、脂血、黄疸异常标本时，可切换不同波长检测，避免对结果的干扰，及提高低纤维蛋白原标本的检测灵敏度，减少重测节省成本；

12、PT≥180测试/小时，PT/APTT/Fbg/D-D≥70测试/小时

13、▲检测通道：≥8通道，且各个通道均支持光学凝固法、免疫法和显色法；

14、样本量检测功能：自动检测样本量不足及样本过多现象，预见性的提示抗凝剂比例对检测结果的影响

15、▲实际测量精密度PT≤0.8%，APTT≤0.4%，TT≤1.1%，FIB≤1.3%，可提供检测报告证明文件；

16、可选配二维条码阅读器自动读取校准品、质控品及试剂信息，有自动扫描、报警、容量提示功能，避免人工输入错误

17、自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能、自动开机、自动休眠功能、自动质控时间、自动数据保存功能

18、▲质量控制：可通过在线网络系统实现在线质量管理网络功能，不仅提供室内质控和室间质控分析功能，而且可实现实时的设备运行状态监控和远程维护；

19、仪器内部设有专门的试剂瓶帽摆放区域，让检测过程更加干净、简洁

20、无需外接电脑，可以直接联外置打印机直接打印报告单。

- 全自动化学发光分析仪

- 参数要求

- 1	质量层次	国产，取得CFDA注册证。

- 2	基本功能	全自动完成免疫实验

- 3	测定方法	磁微粒化学发光免疫测定（CLIA）

- 4	系统组成	整套检测系统由样本管理单元、样本传输轨道、多台化学发光测定仪组成一个整体，一套电脑即可完成整个系统的操控；

- 5	可扩展性	同型号发光仪，最少支持3台仪器联机使用，并有真实的医院在使用；（提供真实的终端用户名称，以便参观）

- 6	检测通量	≥180测试/小时

- 7	进样模式	原试管装载，多种预稀释比例选择，急诊优先。

- 8	样本位	≥90个样本，有急诊样本优先通道。

- 9	样本稀释	支持在机稀释。

- 10	加样针	特氟龙涂层加样钢针，携带污染率＜10-6

- 11	监测、预警功能	可进行试剂、耗材、废弃物状态提示

- 12	远程功能	支持远程协助、软件升级、故障预警等功能

- 13	试剂位	≥20个，在机冷藏功能，温度≤10℃

- 14	反应杯	独立反应杯（独立单管)，连续供给，随时添加；一次性添加≥1800个。

- 15	试剂更换	支持不停机更换试剂

- 16	孵育温度	37℃

- 17	孵育位置	≥190个

- 18	清洗方式	磁分离清洗，磁珠有多次分散聚集的过程，不少于4次的磁洗

- 19	系统连接	支持Lis系统连接。

- 20	售后服务	整机保修≥5年；故障反应时间≤2小时，12小时内解决故障问题；免费提供安装、调试、培训、技术服务等。

- 21	肝炎检测菜单	乙型肝炎病毒表面抗原、乙型肝炎病毒表面抗体、乙型肝炎病毒e抗原、乙型肝炎病毒e抗体、乙型肝炎病毒核心抗体、丙型肝炎病毒IgG抗体、甲型肝炎病毒IgM抗体、戊型肝炎病毒抗体；需提供CFDA注册证。

- 22	特殊传染病检测菜单	人类免疫缺陷病毒抗体、梅毒螺旋体抗体、结核检测等；需提供CFDA注册证。

- 23	TORCH检测菜单	（弓形虫、巨细胞、风疹病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型）的IgG和IgM抗体；需提供CFDA注册证。

- 24	肿瘤标志物检测菜单	 细胞角蛋白19片段CYFRA21-1、鳞状细胞癌抗原SCCA、糖类抗原CA72-4、神经元特异性烯醇化酶NSE，糖类抗原CA50；需提供CFDA注册证。

- 全自动尿液分析仪

1、功能：用于尿液样本中干化学和有形成分的检测

2、尺寸：  重量≥58.2kg

3、电源： 220V 50Hz/110V 60Hz  功率：280VA

4、*工作原理：光电比色法（四波长）+显微镜成像技术+机器智能识别技术（要求提供产品白皮书）

5、测试速度：四通道计数池，联合检测速度可达120T/H

6、重复性：CV≤1%（干化学），CV≤15%（有形成分）

7、报告形式：XX/ul(有形），定性及半定量结果（干化学）

污染系数：≤0.05%

8、单针四通道进样功能，一次吸样可完成干化学和有形成分的检测

9、双图审核功能，显微镜自动聚焦，定位追踪功能，配备独立急诊位功能

10、自动正反冲洗功能，吸样针内外壁自动清洗，质控功能

11、自动识别功能，识别功能具备自我学习功能

12、软件具备开机自检功能，能进行条码设置，定标修正，触摸校准，串口波特率，数据消除，打印机设置等功能

- 全自动糖化血红蛋白分析仪

★实质性响应，须满足

★ 1. 测定原理：离子交换高效液相色谱法(HPLC)，

★ 2.资质认证：具有NMPA认证，通过NGSP、IFCC双溯源认证

▲ 3. 上样方式：批量或连续上样，进样器≥110个，有急诊样本位

4. 检测范围:3%-18%

▲ 5.样本量:全血5微升,稀释血10微升

6. 原始管带帽穿刺功能，具有样本试管旋转，混匀样本功能

7. 测量时间：最快检测速度1.2分钟/测试

8. 重复性：CV≤1.5%，携带污染率：≤3%

▲ 9.变异血红蛋白提示功能：具有，不受常见变异血红蛋白及血红蛋白衍生物干扰，比如HbE、HbS、HbC等干扰

10. 校准功能：自动校准、手动校准二种方式

11. 存储容量：系统可存储的最大样本数据（包括测试曲线）不小于4000个

12. 质控功能：自动统计一年内质控数据，每月描绘质控图，计算平均值、标准差及变异系数

13. 过滤器支持次数:≥800T

▲ 14. 高压泵类型:双活塞串联式高压泵，

▲ 15.系统压力:仪器系统压力6-12MPa

16. 条形码功能:系统支持全自动扫描条形码功能，无需人工提前将条码对准中心位置

▲ 17. 彩色显示屏：具备触摸式彩色液晶显示屏，检测结果实时显示，支持中文界面，方便在机结果查询

▲ 18.工作环境：温度10℃-35℃，相对湿度≤80%

19.开关机程序：支持自动开关机功能，待机和休眠状态时关闭仪器电源开关完成关机，操作者无需额外地进行关机程序

20.监控报警：具有试剂剩余量提示功能、试剂量剩余量不足时发出报警。

一体化核酸仪技术参数

一、设备用途：

本次采购的产品，用于人乳头瘤病毒基因型别检测，为临床提供病人是否感染“人乳头瘤病毒”、以及对感染病毒类型提供依据，可以做为宫颈癌筛查的有效手段，降低区域内女性宫颈癌的发生、提高区域内的人口健康水平。

产品须具有全自动样本核酸提取、PCR 扩增、分子杂交一体化等，通过机械臂运动实现全封闭一体化检测，整合常规PCR实验室的标本处理区、扩增区和产物分析区；也可单独作为核酸提取仪进行使用。

二、设备技术参数：

1、结构组成：由液体处理单元、温度控制单元、机械运动单元、溶液贮存单元组成。

2、单次检测时间：270分钟内完成≥24份样本的自动化检测分析。

3、操作系统：内置人性化操作系统，通过一体化触摸屏操作，可视化监控样本核酸提取、PCR扩增、分子杂交的全过程。

4、耗材特征：单人份预分装一体化一次性独立检测耗材，集样本处理区、扩增区、产物分析区为一体。样本处理区为预分装的纳米级磁珠提取试剂，无需配备磁力套。通过机械臂运动从而快速实现样本的核酸提取、PCR扩增、PCR产物杂交检测并进行自动排液。

5、液面报警：具备液面报警功能，监测仪器运行状态。

6、兼容性：仪器平台拓展性强，能兼容其它基因分型杂交项目，包括乙（丙）型肝炎病毒基因分型检测、性病系列分型检测、地中海贫血分型检测、耳聋易感基因分型检测等；

7、功能模式： 双模式，可做为全自动核酸提取、扩增、杂交一体化工作站，也可以单独做为提取仪使用。

8、分型检测：能实现HPV检测≥26种全分型，HPV高危全分型包含WHO指导18种高危型；

9、自动化程度：能实现样本上机至结果出，全程无需人工值守，上机操作极为简单，自动化程度高。

10、检测通量：一次性样本处理≥24人份样本，单人样本也可进行检测分析能避免试剂浪费；

11、防污染体系：系统为独立封闭工作区域，具有定向排风负压系统，可实现工作站内部自我排污和清洁，且配有紫外灯消毒装置。

全自动PCR分析系统技术参数

1.运行环境

1.1输入电源：AC200V-240V   50HZ

1.2耗能：≤850VA

1.3温度 ：10 ～ 30 ℃

1.4相对湿度 ：< 85%

2、技术参数

2.1激发光源: LED光源(免维护)

2.2检测器: 高灵敏度光电传感器

2.3样本容量：96(2×48*0.2ml)（双反应模块）

2.4荧光检测波长: 4-6通道

2.5法规使用年限: 7年

2.6运行控制: 一台电脑可连多台SLAN系列仪器，控制运行

2.7适用试剂: 适用开放试剂，适配市场上大多数的试剂厂商试剂，并且试剂说明书上有标注适配SLAN的机型（备注：可提供不少于6家公司的不同项目的批准试剂说明书）

2.8荧光激发波长：通道1:470nm, 通道2:530nm, 通道3:585nm, 通道4:630nm,选配: ( 通道5:690nm, 通道6: 420nm)

2.9荧光检测波长：通道1:510nm, 通道2:565nm, 通道3:620nm, 通道4:665nm, 选配: (通道5: 705nm, 通道6: 470nm)

2.10可检测的荧光素及染料：FAM,SYBR Green，VIC, HEX, Joe, TET，TAMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5, 选配：Quasar 705、Alexa Fluor700, Atto425

2.11检测方式：反应管的底部侧面激发、检测

2.12激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输

2.13软件应用模式: 定量/定性、多色熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM（高分辨率熔解曲线）、SAT实时荧光等温扩增

2.14模块温度范围: 4℃-99℃

2.15检测动力学范围: 100-1010

2.16最小检测模板: 单个拷贝

2.17反应容积: 15ul-100ul

2.18控温模式: 半导体热电模块

2.19升降温速率(MAX): 4℃/S

2.20控温精度：±0.1℃

2.21温度均匀性：±0.1℃

2.22重量：18kg

2.23尺寸(W*D*H): 386mm*520mm*250mm

2.24断电保护: 有断电保护功能

3、配置要求

3.1 SLAN-96P主机一台

3.2电源线一根

3.3通讯线一根

3.4 USB转接线一根

3.5《用户操作指南》一本

3.6 SLAN-96P系统软件一套

3.7保险丝两个(Ф5×20mm – 5A、250V)

实时荧光定量PCR仪技术参数

1.样品容量：96×0.2ml

2.使用耗材：0.2ml单管，8×0.2ml排管，96孔板（国产管适用）

3.反应体系：20ul-120ul

4.加热/制冷模块：半导体热电模块，电动热盖

5.温度控制范围：4℃-100℃

6.升温速率：3.5℃/s（MAX）

7.降温速度：3.2℃/s（MAX）

8.控温精度：±0.1℃

9.温度控制区域数量：6区独立温控

10.温度均一性：±0.25℃

11.梯度温度列数：12

12.梯度温度变化范围：1℃-32℃

13.梯度温度选择范围：30℃-100℃（室温低于28℃）

14.激发光源：全波长免维护卤素灯，光源单独质保五年

15.激发光波长范围：380nm-780nm

16.激发光通道数：5（可扩展至6通道）

17.检测组件：-20℃ CCD

18.检测光波长范围：380nm-780nm

19.检测通道数：5（可扩展至6通道）

20.激发和检测通道传播介质：双向96根耐高温专业光纤

21.适用燃料及探针：FAM/SYBR Green I/Eva Green/LC Green/Fluorescein, VIC/HEX/TET/CY3/Cy3.5/JOE/Yellow555, ROX/Texas Red，Cy5/Cy5.5/LC Red，Tamara

22.置信度：可进行5000和10000个拷贝的有效区分，置信度大于99.8

23.分辨率：单重反应低至1.5倍变化

24.入围优秀国产医疗设备目录

25.产品通过CE认证

全自动核酸分子杂交仪技术参数

- 设备采用温育方法进行分子杂交，无需压力装置，集分子杂交，洗膜，孵育，显色、结果拍照于一体，且能实现机器自动配液，无需人工预先配制杂交液、显色液等试剂。

- 设备已配置完好的杂交反应室或有相应反应盒耗材，每个样本独立反应，无需另外进行杂交反应室分隔，避免交叉污染。

- 具备独立的试剂监测保护功能，低温保存，试剂余量监测，试剂自动配制。

- 单次实验最多可一次进行48个样本杂交反应，且单次实验通量可在1～48间自由选择，使用灵活，无需凑整，无试剂耗材浪费。

- 配套软件可识别系统所拍照片，直接判读结果，无需人工判读，且可导出结果与LIS连接。

- 生物芯片阅读功能测试准确度：阴、阳性符合率100%；均一性：CV≤5%。

- 设备自带7寸触控屏，可直接操控实验，无需外接电脑。

- 温控范围30℃～65℃可调。

- 加吸液液量准确度±10%。

- 温度波动值≤±0.5℃。

- 具有超温保护器，高于85℃时断开。

- 设备厂商同时具有药监局批准的HPV分型、地中海贫血基因检测、分枝杆菌菌种鉴定检测试剂。

核酸扩增检测分析仪技术参数

1.检测原理:基于荧光聚合酶链反应原理;

2.检测通量:≥8;

3.适用样本类型(至少包含):咽拭子、痰液、生殖道拭子、尿液;

4.检测模式:核酸提取、扩增检测均在同一封闭、便携式仪器上完成;样本上机后至结果报告过程，无需任何手工操作;

5.检测时间:百日咳检测时间≤30分钟;

6.检测模块:独立模块，可实现来样即测，不受批次影响，运行中可随时插入检测任务;

7.核酸提取方式:离心柱或磁珠法提取;

8.可支持≥4种样本混合检测;

9.可开展的检测项目(至少包含):新冠、结核、甲乙流、肺支、百日咳、呼吸道合胞病毒、沙眼衣原体和淋球菌;

10.配套试剂2~8C储存，即拿即用，无需室温融化、振荡、离心;

11.试剂可常温运输;

12.荧光强度检测重复性:CV值≤3%;

13.荧光强度检测精密度:CV≤5%;

14.结果判读及报告:系统仪器可实时采集荧光信号并自动生成实时荧光曲线，通过对荧光信号变化的分析实现自动判定并报告检测结果;

15.溶解加热速率:0.1~1°C/S;

16.检测过程中无需试剂管外液体转移，液体不与空气接触;

17.配置要求:新冠、结核、甲乙流、肺支、百日咳、呼吸道合胞病毒、沙眼衣原体和淋球菌试剂盒各1盒;

### 全自动生化分析仪

技术参数要求：

* 1.比色法速度：≥800测试/小时；

2.同时分析项目：≥63项（含ISE），含吸光度、电解质、全血糖化血红蛋白等测定；

3.样品种类：血清、血浆、尿液、全血或其他类型；

4.分析方法：终点法、两点法、动力学法、比浊法等多种方法；

* 5.波长个数：≥13个，并具备540nm波长；

6.分光系统：光栅后分光技术；

7.吸光度线性范围：0-3.0 OD；

8.常规样本进样区容量：≥150管；

9.样本容器：多种规格的原始管（真空采血管）或样品杯可混合使用；

10.具备样本凝块检出功能及样品探针堵孔报警系统和探针防撞保护功能；

* 11.进样方式：轨道进样和圆盘进样，具有急诊优先功能，圆盘带冷藏功能；

12.采用恒温液干式孵育，反应温度精度37±0.1℃；

13.试剂仓：冷藏功能，R1+R2试剂位≥100个可不停机加载试剂；

14.配备样本和试剂条形码，具备试管液面自动跟踪功能；

* 15.采用石英玻璃反应杯，反应杯个数≥165个；

16.最小总反应体积：≤120uL；

17.最小样品体积：≤1.0uL（0.1 uL步进）；

* 18.R1和R2最小试剂体积：均≤10uL（1 uL步进）；

* 19.试剂全开放，并且可提供同品牌全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择；

20.具备Westgard质控规则、Twin Plot和Levey Jennings图形规则；

21.标准配置RS-232C接口，具备单/双向通讯，可进行远程诊断；

22.可用鼠标、键盘或触摸屏等方式进行操作；

23.Windows10全中文操作平台；

24.故障诊断：具备智能故障检测及在线帮助功能，可提示软硬件系统的故障原因和部位；

化学发光免疫分析仪技术参数

- ★进入“2024年安徽发光联盟集采”甲功和肿瘤标志物A组的企业；

- ▲单机或单模块速度：≥400测试/小时；

- ▲单模块试剂位：≥50个，试剂存储自带冷藏功能，可不停机装载试剂；

- 样品容量：≥100个样品位，能够进行样品批量操作，急诊样本具有优先权；

- 支持不停机的状态任意随机添加、更换任何一种消耗品，保证运行效率；

- ▲采用钢针吸样，节省成本；

- 流水线系统：能与同品牌的生化分析仪、样品处理器等连接成为全自动化流水线；

- ▲能够开展产前筛查-母血四联筛查（需提供专业的孕期标记物产前筛查软件的注册证），包含以下项目：妊娠相关蛋白A、甲胎蛋白、人绒毛膜促性腺激素、未结合雌三醇、抑制素A；

- 方法原理：酶促化学发光法，标记底物：AMPPD；

- ▲具备超声波清洗技术，以保证分析准确性；

- 样品杯装载：一次性样品杯装载数量≥1800个，减少耗材添加次数；

- 样品管理条码化，具有自动样品稀释功能，自动重检功能；

- 样本针功能：具有液面探测、压力检测（堵针、凝块）、和气泡检测（空吸）功能。

- ▲第一个结果时间≤15min

- ▲能够开展贫血四项检测，包含以下项目：叶酸、VB12、铁蛋白、促红细胞生成素

- ▲校准方式：6点定标

全自动毛细管电泳技术参数

- 方法学：全自动高压液相色谱毛细管电泳法；

- *血红蛋白电泳时电泳电压不超过12000V。

- *检测项目包括：血清蛋白、血红蛋白、糖化血红蛋白，免疫分型，试剂注册证为二类或者三类医疗器械注册证，注册证不得为一类备案证明。

- *可以进行糖化血红蛋白检测，并取得IFCC、NGSP认证。

- 标配毛细管直径不超过30微米。

- *全血标本检测时，使用原始管，全血标本不需要开盖，上机带帽穿刺吸取。

- 电泳结果剖析全过程：标本识别、标本稀释、毛细管清洁、标本进样、电泳、检测、结果处理和网络传输等，全部自动完成。

- 适用多种规格试管，条形码阅读器自动识别。

- *检测便利性高，1个标本也可以检测，同时最多浪费1个标本。

- 同时加样量28个试管。

- 具备自动温度控制（4℃-85℃）、自动液面水平监测、自动温度、气路、光路检测、自动冲洗及自动锁功能；

- *中文操作软件，主界面及子菜单，图谱浏览界面均为中文。

- *血红蛋白检测可完全分离E和A2组分，两者不重合。

- *帕尔贴温控装置为贴合毛细管式。