全自动凝血分析仪参数

- 全中文操作系统，仪器主机内装置有≥10英寸的彩色触摸显示屏+IPU(信息处理单元)，不需要额外装置平板显示屏操作；

- ▲检测项目：满足常规凝血PT、APTT、FIB、TT、DD、FDP、AT-III以及VIII因子、肝素项目的检测，且所有检测项目试剂可提供NMPA注册的配套适用机型的试剂；

- 检测针、样本针各自独立，样本针标配盖帽穿刺功能，生物安全性更高；

- ▲检测原理：仪器应具备光学凝固法、免疫法和显色法检测原理，满足不同项目的检测需求，凝固法项目原理采用光学法；

5、采用全自动进样架方式进样，样品位≥50个，连续循环进样；

6、▲试剂位检测需求：试剂位≥30个，其中试剂冷藏位≥25个，常温试剂位≥5个，试剂位具有倾斜设计，减少试剂死腔量浪费。试剂针具备加热功能；

7、反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥300个，可自动连续排列；

8、仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法；

9、急诊位优先设计，拥有单管急诊和整架急诊两种模式可以选择使用；

10、溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本；

11、▲供不少于4个检测波长（405nm,575nm,660nm,800nm），当遇到溶血、脂血、黄疸异常标本时，可切换不同波长检测，避免对结果的干扰，及提高低纤维蛋白原标本的检测灵敏度，减少重测节省成本；

12、PT≥180测试/小时，PT/APTT/Fbg/D-D≥70测试/小时

13、▲检测通道：≥8通道，且各个通道均支持光学凝固法、免疫法和显色法；

14、样本量检测功能：自动检测样本量不足及样本过多现象，预见性的提示抗凝剂比例对检测结果的影响

15、▲实际测量精密度PT≤0.8%，APTT≤0.4%，TT≤1.1%，FIB≤1.3%，可提供检测报告证明文件；

16、可选配二维条码阅读器自动读取校准品、质控品及试剂信息，有自动扫描、报警、容量提示功能，避免人工输入错误

17、自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能、自动开机、自动休眠功能、自动质控时间、自动数据保存功能

18、▲质量控制：可通过在线网络系统实现在线质量管理网络功能，不仅提供室内质控和室间质控分析功能，而且可实现实时的设备运行状态监控和远程维护；

19、仪器内部设有专门的试剂瓶帽摆放区域，让检测过程更加干净、简洁

20、无需外接电脑，可以直接联外置打印机直接打印报告单。

- 全自动尿液分析仪

1、功能：用于尿液样本中干化学和有形成分的检测

2、尺寸：  重量≥58.2kg

3、电源： 220V 50Hz/110V 60Hz  功率：280VA

4、*工作原理：光电比色法（四波长）+显微镜成像技术+机器智能识别技术（要求提供产品白皮书）

5、测试速度：四通道计数池，联合检测速度可达120T/H

6、重复性：CV≤1%（干化学），CV≤15%（有形成分）

7、报告形式：XX/ul(有形），定性及半定量结果（干化学）

污染系数：≤0.05%

8、单针四通道进样功能，一次吸样可完成干化学和有形成分的检测

9、双图审核功能，显微镜自动聚焦，定位追踪功能，配备独立急诊位功能

10、自动正反冲洗功能，吸样针内外壁自动清洗，质控功能

11、自动识别功能，识别功能具备自我学习功能

12、软件具备开机自检功能，能进行条码设置，定标修正，触摸校准，串口波特率，数据消除，打印机设置等功能

- 全自动糖化血红蛋白分析仪

★实质性响应，须满足

★ 1. 测定原理：离子交换高效液相色谱法(HPLC)，

★ 2.资质认证：具有NMPA认证，通过NGSP、IFCC双溯源认证

▲ 3. 上样方式：批量或连续上样，进样器≥110个，有急诊样本位

4. 检测范围:3%-18%

▲ 5.样本量:全血5微升,稀释血10微升

6. 原始管带帽穿刺功能，具有样本试管旋转，混匀样本功能

7. 测量时间：最快检测速度1.2分钟/测试

8. 重复性：CV≤1.5%，携带污染率：≤3%

▲ 9.变异血红蛋白提示功能：具有，不受常见变异血红蛋白及血红蛋白衍生物干扰，比如HbE、HbS、HbC等干扰

10. 校准功能：自动校准、手动校准二种方式

11. 存储容量：系统可存储的最大样本数据（包括测试曲线）不小于4000个

12. 质控功能：自动统计一年内质控数据，每月描绘质控图，计算平均值、标准差及变异系数

13. 过滤器支持次数:≥800T

▲ 14. 高压泵类型:双活塞串联式高压泵，

▲ 15.系统压力:仪器系统压力6-12MPa

16. 条形码功能:系统支持全自动扫描条形码功能，无需人工提前将条码对准中心位置

▲ 17. 彩色显示屏：具备触摸式彩色液晶显示屏，检测结果实时显示，支持中文界面，方便在机结果查询

▲ 18.工作环境：温度10℃-35℃，相对湿度≤80%

19.开关机程序：支持自动开关机功能，待机和休眠状态时关闭仪器电源开关完成关机，操作者无需额外地进行关机程序

20.监控报警：具有试剂剩余量提示功能、试剂量剩余量不足时发出报警。

一体化核酸仪技术参数

一、设备用途：

本次采购的产品，用于人乳头瘤病毒基因型别检测，为临床提供病人是否感染“人乳头瘤病毒”、以及对感染病毒类型提供依据，可以做为宫颈癌筛查的有效手段，降低区域内女性宫颈癌的发生、提高区域内的人口健康水平。

产品须具有全自动样本核酸提取、PCR 扩增、分子杂交一体化等，通过机械臂运动实现全封闭一体化检测，整合常规PCR实验室的标本处理区、扩增区和产物分析区；也可单独作为核酸提取仪进行使用。

二、设备技术参数：

1、结构组成：由液体处理单元、温度控制单元、机械运动单元、溶液贮存单元组成。

2、单次检测时间：270分钟内完成≥24份样本的自动化检测分析。

3、操作系统：内置人性化操作系统，通过一体化触摸屏操作，可视化监控样本核酸提取、PCR扩增、分子杂交的全过程。

4、耗材特征：单人份预分装一体化一次性独立检测耗材，集样本处理区、扩增区、产物分析区为一体。样本处理区为预分装的纳米级磁珠提取试剂，无需配备磁力套。通过机械臂运动从而快速实现样本的核酸提取、PCR扩增、PCR产物杂交检测并进行自动排液。

5、液面报警：具备液面报警功能，监测仪器运行状态。

6、兼容性：仪器平台拓展性强，能兼容其它基因分型杂交项目，包括乙（丙）型肝炎病毒基因分型检测、性病系列分型检测、地中海贫血分型检测、耳聋易感基因分型检测等；

7、功能模式： 双模式，可做为全自动核酸提取、扩增、杂交一体化工作站，也可以单独做为提取仪使用。

8、分型检测：能实现HPV检测≥26种全分型，HPV高危全分型包含WHO指导18种高危型；

9、自动化程度：能实现样本上机至结果出，全程无需人工值守，上机操作极为简单，自动化程度高。

10、检测通量：一次性样本处理≥24人份样本，单人样本也可进行检测分析能避免试剂浪费；

11、防污染体系：系统为独立封闭工作区域，具有定向排风负压系统，可实现工作站内部自我排污和清洁，且配有紫外灯消毒装置。

全自动PCR分析系统技术参数

1.运行环境

1.1输入电源：AC200V-240V   50HZ

1.2耗能：≤850VA

1.3温度 ：10 ～ 30 ℃

1.4相对湿度 ：< 85%

2、技术参数

2.1激发光源: LED光源(免维护)

2.2检测器: 高灵敏度光电传感器

2.3样本容量：96(2×48*0.2ml)（双反应模块）

2.4荧光检测波长: 4-6通道

2.5法规使用年限: 7年

2.6运行控制: 一台电脑可连多台SLAN系列仪器，控制运行

2.7适用试剂: 适用开放试剂，适配市场上大多数的试剂厂商试剂，并且试剂说明书上有标注适配SLAN的机型（备注：可提供不少于6家公司的不同项目的批准试剂说明书）

2.8荧光激发波长：通道1:470nm, 通道2:530nm, 通道3:585nm, 通道4:630nm,选配: ( 通道5:690nm, 通道6: 420nm)

2.9荧光检测波长：通道1:510nm, 通道2:565nm, 通道3:620nm, 通道4:665nm, 选配: (通道5: 705nm, 通道6: 470nm)

2.10可检测的荧光素及染料：FAM,SYBR Green，VIC, HEX, Joe, TET，TAMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5, 选配：Quasar 705、Alexa Fluor700, Atto425

2.11检测方式：反应管的底部侧面激发、检测

2.12激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输

2.13软件应用模式: 定量/定性、多色熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM（高分辨率熔解曲线）、SAT实时荧光等温扩增

2.14模块温度范围: 4℃-99℃

2.15检测动力学范围: 100-1010

2.16最小检测模板: 单个拷贝

2.17反应容积: 15ul-100ul

2.18控温模式: 半导体热电模块

2.19升降温速率(MAX): 4℃/S

2.20控温精度：±0.1℃

2.21温度均匀性：±0.1℃

2.22重量：18kg

2.23尺寸(W*D*H): 386mm*520mm*250mm

2.24断电保护: 有断电保护功能

3、配置要求

3.1 SLAN-96P主机一台

3.2电源线一根

3.3通讯线一根

3.4 USB转接线一根

3.5《用户操作指南》一本

3.6 SLAN-96P系统软件一套

3.7保险丝两个(Ф5×20mm – 5A、250V)

实时荧光定量PCR仪技术参数

1.样品容量：96×0.2ml

2.使用耗材：0.2ml单管，8×0.2ml排管，96孔板（国产管适用）

3.反应体系：20ul-120ul

4.加热/制冷模块：半导体热电模块，电动热盖

5.温度控制范围：4℃-100℃

6.升温速率：3.5℃/s（MAX）

7.降温速度：3.2℃/s（MAX）

8.控温精度：±0.1℃

9.温度控制区域数量：6区独立温控

10.温度均一性：±0.25℃

11.梯度温度列数：12

12.梯度温度变化范围：1℃-32℃

13.梯度温度选择范围：30℃-100℃（室温低于28℃）

14.激发光源：全波长免维护卤素灯，光源单独质保五年

15.激发光波长范围：380nm-780nm

16.激发光通道数：5（可扩展至6通道）

17.检测组件：-20℃ CCD

18.检测光波长范围：380nm-780nm

19.检测通道数：5（可扩展至6通道）

20.激发和检测通道传播介质：双向96根耐高温专业光纤

21.适用燃料及探针：FAM/SYBR Green I/Eva Green/LC Green/Fluorescein, VIC/HEX/TET/CY3/Cy3.5/JOE/Yellow555, ROX/Texas Red，Cy5/Cy5.5/LC Red，Tamara

22.置信度：可进行5000和10000个拷贝的有效区分，置信度大于99.8

23.分辨率：单重反应低至1.5倍变化

24.入围优秀国产医疗设备目录

25.产品通过CE认证

全自动核酸分子杂交仪技术参数

- 设备采用温育方法进行分子杂交，无需压力装置，集分子杂交，洗膜，孵育，显色、结果拍照于一体，且能实现机器自动配液，无需人工预先配制杂交液、显色液等试剂。

- 设备已配置完好的杂交反应室或有相应反应盒耗材，每个样本独立反应，无需另外进行杂交反应室分隔，避免交叉污染。

- 具备独立的试剂监测保护功能，低温保存，试剂余量监测，试剂自动配制。

- 单次实验最多可一次进行48个样本杂交反应，且单次实验通量可在1～48间自由选择，使用灵活，无需凑整，无试剂耗材浪费。

- 配套软件可识别系统所拍照片，直接判读结果，无需人工判读，且可导出结果与LIS连接。

- 生物芯片阅读功能测试准确度：阴、阳性符合率100%；均一性：CV≤5%。

- 设备自带7寸触控屏，可直接操控实验，无需外接电脑。

- 温控范围30℃～65℃可调。

- 加吸液液量准确度±10%。

- 温度波动值≤±0.5℃。

- 具有超温保护器，高于85℃时断开。

- 设备厂商同时具有药监局批准的HPV分型、地中海贫血基因检测、分枝杆菌菌种鉴定检测试剂。

核酸扩增检测分析仪技术参数

1.检测原理:基于荧光聚合酶链反应原理;

2.检测通量:≥8;

3.适用样本类型(至少包含):咽拭子、痰液、生殖道拭子、尿液;

4.检测模式:核酸提取、扩增检测均在同一封闭、便携式仪器上完成;样本上机后至结果报告过程，无需任何手工操作;

5.检测时间:百日咳检测时间≤30分钟;

6.检测模块:独立模块，可实现来样即测，不受批次影响，运行中可随时插入检测任务;

7.核酸提取方式:离心柱或磁珠法提取;

8.可支持≥4种样本混合检测;

9.可开展的检测项目(至少包含):新冠、结核、甲乙流、肺支、百日咳、呼吸道合胞病毒、沙眼衣原体和淋球菌;

10.配套试剂2~8C储存，即拿即用，无需室温融化、振荡、离心;

11.试剂可常温运输;

12.荧光强度检测重复性:CV值≤3%;

13.荧光强度检测精密度:CV≤5%;

14.结果判读及报告:系统仪器可实时采集荧光信号并自动生成实时荧光曲线，通过对荧光信号变化的分析实现自动判定并报告检测结果;

15.溶解加热速率:0.1~1°C/S;

16.检测过程中无需试剂管外液体转移，液体不与空气接触;

17.配置要求:新冠、结核、甲乙流、肺支、百日咳、呼吸道合胞病毒、沙眼衣原体和淋球菌试剂盒各1盒;

全自动毛细管电泳技术参数

- 方法学：全自动高压液相色谱毛细管电泳法；

- *血红蛋白电泳时电泳电压不超过12000V。

- *检测项目包括：血清蛋白、血红蛋白、糖化血红蛋白，免疫分型，试剂注册证为二类或者三类医疗器械注册证，注册证不得为一类备案证明。

- *可以进行糖化血红蛋白检测，并取得IFCC、NGSP认证。

- 标配毛细管直径不超过30微米。

- *全血标本检测时，使用原始管，全血标本不需要开盖，上机带帽穿刺吸取。

- 电泳结果剖析全过程：标本识别、标本稀释、毛细管清洁、标本进样、电泳、检测、结果处理和网络传输等，全部自动完成。

- 适用多种规格试管，条形码阅读器自动识别。

- *检测便利性高，1个标本也可以检测，同时最多浪费1个标本。

- 同时加样量28个试管。

- 具备自动温度控制（4℃-85℃）、自动液面水平监测、自动温度、气路、光路检测、自动冲洗及自动锁功能；

- *中文操作软件，主界面及子菜单，图谱浏览界面均为中文。

- *血红蛋白检测可完全分离E和A2组分，两者不重合。

- *帕尔贴温控装置为贴合毛细管式。